废水在线监控运维项目
按照生态环境部《加快重点行业重点地区的重点排污单位自动监控工作的通知》（环办环监〔2017〕61号）、《浙江省污染源自动监控现场端建设联网技术要求（试行）》（浙环函〔2018〕389号）、《湖州市医疗机构污水治理能力提升行动实施方案》等国家、省市相关文件和技术规范要求，我院已完成在线监控系统（PH、流量）的安装工作。在线监控系统为实时测量，为保证在线监控系统的测量数据准确率，完整率，需开展定期维护工作。本项目包含设备：管道电磁流量计1台、PH计1台、数采仪1台。
在线监控系统由采样单元、在线监测单元、数据采集单元、数据传输单元、辅助单元、环境监控中心平台和监测站房单元等组成。具体维护内容如下：

    每周须安排至少一次（每月达到4次及以上）到现场对站房监测系统进行现场维护，现场运维工作内容包括以下几点：

1、检查并保持站房及仪器内部卫生整洁；

2、检查站房内电路系统和通讯系统运行是否正常；

3、检查数采仪、监测仪器运行是否正常、数据传输是否一致；

4、每周至少一次对PH计做高低浓度质控样校验；每月至少一次对PH计做高低浓度标定；每月至少一次对PH计做实样校验。
5、负责填写每周每月维护记录、质控样校验记录、数据异常记录、故障维修记录、耗材配件更换记录等。
6、数据异常，设备故障及时响应，24小时内到场响应，如遇重大故障提供备机保证数据正常上传。
7、除第三方人为损坏及不可抗力外，对PH计、流量计、数采仪的维修，保养，更换耗件，部件等。

